Termistora statisko raksturojumu aprēķins un modelēšana

Termistori ir pusvadītāju termorezistori ar augstu jutību pret temperatūru, kas 10...20 reižu pārsniedz metāla termorezistoru (vara, platīna) ar vienādu sākuma pretestību (20oC temperatūrā) jutību.

Statisko sakarību starp termistora pretestību Rθ (Ω) un temperatūru θ (0C) izsaka eksponenciāla funkcija:

Rθ=A⋅eBT,

kur A un B  skaitliski koeficienti, kas raksturo termistora jutību un tā

konstruktīvo izveidojumu;

T - temperatūra, izteikta Kelvina grādos T=θ+273, oK.

Ja eksperimentāli uzņemti termistora statiskās raksturlīknes divi punkti  Rθ1 temperatūrā θ1 un Rθ2  temperatūrā θ2, tad var aprēķināt koeficientu B (0K) :

B=T1⋅T2T2−T1ln(RT1RT2).

kur T1 = (θ 1 + 273), oK; T2 = (θ 2 + 273), oK.

Koeficients A (Ω) vienāds ar dotā termistora pretestību ja θ   un raksturo materiāla elektriskās īpašības.

Termistora statiskais pārvades koeficients:

K=dRθdT=d(A⋅eBT)dT=−BT2⋅Rθ=−α⋅Rθ,

kur  = -B/T2  termistora pretestības temperatūras koeficients ,1/oK.

Termistora pārvades koeficienta K grafoanalītiska noteikšana

Termistora statiskie pārvades koeficienti K1 un K2  ierobežotiem statiskās raksturlīknes apgabaliem ap punktiem 1 un 2:

K1 = R θ 1 / θ 1; K2 = R θ 2 / θ 2 ,

kur K2 < K1 (pieaugot temperatūrai termistora jutība būtiski samazinās).

Termistora statiskās raksturlīknes linearizācija punktos 1 un 2

Piemērs.

Noteikt termistora CT3-14 galvenos raksturlielumus, ja Rθ1 = 2,2 kΩ pie T1 = θ1 + 273 = 20 oC + 273 = 293 oK un Rθ2=170 Ω pie T2 = θ2 + 273 = 100 oC + 273 =  373 oK.

Atrisinājums.

B = 293⋅373373 − 293 ln 2200170 = 1366 ⋅ 2,56 = 3498 K. A = 2200 e−3498293 ≈ 0,014 Ω.

Statiskie pārvades koeficienti: K1 = -3498/2932 . 2200 = - 89,6 Ω/oK (punktā 1);  K2 = -3498/3732.170 = - 4,3 Ω/oK (punktā 2).

Termistora linearizētās statiskās raksturlīknes modelēšana

Šim nolūkam var izmantot Matlab apakšprogrammu „Simulink”. Tā ir uz blokshēmām balstīta datorprogramma, kas dod iespēju modelēt tehnisku ierīču un inženiersistēmu statiskos un dinamiskos režīmus.

Pieņemsim, ka termistors ir iebūvēts elektroapsildāmās grīdas panelī tā temperatūras kontrolei, kas mainās robežās θ = θ1 ± Δθ12 ar maksimālo izmaiņas diapazonu Δθ1, kam atbilst pretestības izmaiņa ΔRθ1.

Modelēšanas shēmu veido tā, lai iegūtu sakarību starp kontrolējamās vides temperatūru un termistora elektrisko pretestību Rθ = fθ . Šai nolūkā modelēšanas blokshēmas ieejā uzstāda lineāri augoša signāla ģeneratoru, kurš ģenerē dažādas temperatūras skaitliskās vērtības uzdotajā izmaiņas apgabalā θ = θ0 + vθ t , kur vθ - izvēlētais temperatūras izmaiņas ātrums, oC/s.

Termistora linearizētās raksturlīknes Rθ=f(θ)  modelēšanas blokshēma

Modelēšanas blokshēmas sastādīšanai no „Simulink” standarta bloku bibliotēkas izvēlas sekojošus blokus:

- lineāra signāla ģeneratoru „Ramp”;

- termistora modelēšanas bloku – „Slider Gain”;

- summatoru „Sum”;

- konstanta signāla ģeneratoru „Constant”;

- divkoordinātu ploteri „XY Graph”.

Temperatūras mērīšanas, kontroles un regulēšanas piemēri:

- ēku apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas;

- produktu un materiālu hidrotermiskās apstrādes un žāvēšanas

procesi;

- tvaika katli, tvaika ģeneratori un ūdens apsildes katli;

- metālu un citu materiālu kausēšanas krāsnis;

- siltuma enerģijas patēriņa uzskaites iekārtas.

Temperatūras mērīšanas pārveidotāju tehniskie dati

| Nosaukums | Apzīmējums | Mērāmo temperatūru diapazons,oC | Jutība | Temperatūras mērīšanas kļūda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termopāri | Platīns - platīnrodijs Hromels - kopels | -200…+1600 ------200…+800 | 6,4μV/oC 69 μV/oC | ±(0,3oC+ +0,7%¦θ¦) |
| Platīna termorezistori | Pt100(R0oC =100Ω) Pt500(R0oC =500Ω) Pt1000(R0oC =1000Ω) | -60…+400 | 0,4 Ω/ oC 2 Ω/ oC 3,85 Ω/ oC | ±(0,3oC+ +0,5%¦θ¦) |
| Pusvadītāju termistors | NTC-20K (R25oC =20KΩ) | -30…+140 | 0,8-1,0 KΩ/ oC | ±(0,3oC+ +1%¦θ¦) |

Modernie temperatūras mērīšanas pārveidotāji sastāv no temperatūras jutīga elementa un elektroniska pārveidotāja, kurš temperatūras pārveidotāja signālu pārveido unificētā signālā (0 – 20 mA, 4 – 20 mA vai 0 – 10 V). Tas dod iespēju dažāda tipa mērīšanas pārveidotājus savietot ar vadības kontrolleriem.